- 装箱清单

钳形接地电阻仪			     一件

测试环					     一件

5号干电池				     四件

仪表箱					     一件

用户手册 				     一件

合格证                    一件

目     录

一、概    述                        1

二、外形结构                        3

三、显示部分                        4

四、使用方法                        5

五、注意事项                        7

六、故障排除                        8

七、售后服务                        9

八、产品规格                        9

九、装箱清单                        11

一、ETCR2000+所采用的测量原理，在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时，不用辅助电极，不存在布极误差。重复测试时，结果的一致性非常好。国家有关部门对ETCR2000+与传统电压电流法对比试验的结果说明，它完全可取代传统的接地电阻测试方法，准确地测量出接地电阻。在实际应用中，ETCR2000+钳形接地电阻仪在各行各业，各种不同的使用环境中得到了广大客户的认同。

对比传统电压电流测试法，ETCR2000+钳形接地电阻仪优越性能表现如下：

1、操作简便

用ETCR2000+只须将钳表的钳口钳绕被测接地线，即可从液晶屏上读出接地电阻值。而传统电压电流测试法必须将接地线从接地系统中分离，同时还要将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。

2、测量准确

传统电压电流测试法的准确度取决于辅助电极之间的位置，以及它们与接地体之间的相对位置。另外，电压极电流极与接地体之间的土壤电阻率的不均匀性都会影响测量结果。如果辅助电极的位置受到限制，不能符合计算值，则会带来所谓布极误差。对于同一个接地体，不同的辅助电极位置，可能会

使测量结果有一定程度的分散性。从而影响测量的准确度。
    ETCR2000+所采用的测量原理，在国外已成功应用多年。不存在布极误差。只要客户在测量时，先对本产品附带的测试环进行测量，如果读数准确，那么之后所测量的接地电阻值就是准确的。

- 产品规格

  - 系列型谱：

| 型 号 | 钳口尺寸（mm） | 量限(Ω) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ETCR2000+ | 32×65 | 0.01-1000 | 基型 |

- 一般规格

显示屏：  4位LCD数字显示。高28.5mm、宽 47mm
钳口开口尺寸： 28mm

工作温度：-10℃-55℃
工作湿度：相对湿度10％-90％
仪器质量(含电池)：长形钳口1320g
电    源：4节5号硷性干电池（6V）

仪器尺寸：长形钳口 长300mm、宽90mm、厚66mm
保护等级：双重绝缘
结构特点：钳口方式

防爆产品的防爆标志：Exia II BT3

- 量限及准确度

| 测量范围（Ω） | 分辨力（Ω） | 准确度（Ω） |
| --- | --- | --- |
| 0.010~0.099 | 0.001 | ±(1％+0.01Ω) |
| 0.10~0.99 | 0.01 | ±(1％+0.01Ω) |
| 1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5％+0.1Ω) |
| 50.0~99.5 | 0.5 | ±(2％+0.5Ω) |
| 100~199 | 1 | ±(3％+1Ω) |
| 200~395 | 5 | ±(6％+5Ω) |
| 400~590 | 10 | ±(10％+10Ω) |
| 600~1000 | 20 | ±(20％+20Ω) |

- 售后服务

本公司对ETCR2000+钳形接地电阻仪提供 三年 的免费保修期限。在免费保修期限内，本公司不收取任何修理费用及元器件成本费用，仪表邮寄到本公司的费用由用户自行支付。

下列原因造成的故障不在免费保修范围内：

  - 仪表曾由用户自行拆机进行修理；

  - 仪器机身编号被修改；

  - 钳口平面被人为修磨；

  - 仪器经剧烈跌落、撞击而损坏；

  - 电池漏液并损坏电路板；

  - 其它非正常损坏。

3、不受周围环境限制

传统电压电流测试法因为要设置两个有相对位置要求的辅助电极，所以对周围环境是有要求的，否则会影响测量的准确度。而随着我国城市化的发展，有时被测接地体周围很难找到土壤，它们全被水泥所覆盖，何况还要找到满足相对位置要求的土壤，有时就更为困难。

ETCR2000+钳形接地电阻仪就没有这些限制。只要进行一次开合钳口的操作，就可得到准确的接地电阻值。

4、在某些场合下，ETCR2000+能测量出用传统方法无法测量的接地故障

例如，在多点接地系统中（如杆塔等，另外，有一些建筑

物也是采用不止一个的接地体），其接地体的接地电阻虽然合格，但接地体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求，但接地系统是不合格的。

对于这种情形用传统方法是测量不出的。
    用ETCR2000+则能正确测出，因为ETCR2000+测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。

二  外形结构

仪表结构如下图：

其中：

A  为钳口，可张合。用于钳绕被测接地线。
    B （POWER）为电源开关按钮，控制电源的接通及断开。       在开机的状态下，如果按下POWER按钮约3秒钟再松开，则进入记忆数据状态。
    C （HOLD）为保持按钮，按此钮可保持仪表的读数，再按一次则脱离HOLD状态。在开机的状态下，如果按下HOLD按钮约3秒钟再松开，则进入读数据状态。       
    D  为液晶显示屏，用于显示测量结果以及其它功能符号。

E  为钳柄，可控制钳口的张合。

F.在任何情况下，用户在使用本仪器时，一定要注意安全。

- 故障排除

注：下表仅指一般故障及解决方法，如按表所示解决方法仍不能排除故障，请联系本公司，由本公司提供售后服务进行解决，切勿自行拆机修理。

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 钳口在闭合状态下，显示屏出现钳口张符号 | 钳口严重污染 | 请清洁钳口 |
| 显示屏出现电池符号，或自检后每当按压钳柄后即自动关机 | 电池电压过低 | 请更换电池 |
| 开机自检时，显示屏出现“E”符号 | 自检错误，不能进入测量状态。 | 请检查自检时钳口是否钳绕了金属导体。 |
| 开机自检后显示屏未出现“OL”，而是显示其它数字 | 钳口有污染，或仪表存在其它故障 | 清洁钳口。或送本公司修理 |

F. 在开机的状态下，长按（超过3秒）HOLD按钮，将显示MR符号，仪表进入读数据状态 ，如右图所示。此时右上角显示数据在存储器中的位置。每次进入读数据状态后，都是从第一个数据开始显示。此后每短按（小于3秒）一次HOLD按钮即可得到下一个数据。30个数据读完后又周而复始地回到第一个数据。

如长按（超过3秒）HOLD按钮，则仪表将退出读数据状态，进入测量状态。

请注意：本仪表在开机5分钟后，液晶屏即进入闪烁状态，闪烁状态持续30秒后自动关机，以降低电池消耗。如果在闪烁状态按压POWER按钮，则仪表重新进入测量状态。

- 注意事项

A.开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态，单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。

B.当被测电阻较大时（例如大于100欧），为保证测量精度，最好在按POWER按钮之前（即仪表通电之前），按压钳柄使钳口开合2-3次，再启动仪表。这对保证大于100欧电阻的测量精度是很重要的。

C.任何时候都要保持钳口接触平面的清洁。本仪表的抗污染能力已经很强，但过大的污染仍会降低仪表的测量精度。尤其是100欧以上电阻的测量精度。

D.本仪表的抗干扰能力已经很强。对于杆塔接地线上的电

流有足够的抗干扰能力。但对接零系统的低压变压器，由于其不平衡电流太大，故仍须停电测试。

E.长时间不使用本仪表时请从电池仓中取出电池。

三  显示部分

其中：

A 为液晶屏，接地电阻显示区域。

B 为接地电阻小于0.01 的标志。

C为钳口张开符号。钳口处于张开状态时，该符号出现。

D为保持状态符号。说明仪表的读数处于保持状态（而非测量状态），再按一次HOLD按钮，仪表将从HOLD状态进入测量状态。

E 为仪表进入读数据状态的标志。此时可从仪表中逐个读出先前所记忆的接地电阻值。

F 在仪表进入记忆状态或读数状态后显示。它标志所记忆数据或所读数据的编号。

G 为仪表进入记忆状态的标志。它共可记忆30个测量数值。

H 为电池电压低符号。说明电池电压过低，已不能保证测量准确度。应更换电池。

- 使用方法

请注意：钳表在开机时，钳口不能钳绕任何金属导体、不能钳绕被测接地线、也不能钳绕随机测试环。

A. 按下POWER按钮后，仪表通电。液晶屏的显示如左图。

此时钳表处于开机自检状态。应注意在开机自检状态时一定要保持钳表的自然静止状态，不可翻转钳表，钳表的手柄不可施加任何外力，更不可        对钳口施加外力。否则将不能保证测量精度。

B. 开机自检状态结束后，液晶的显示为OL，如左图所示。这是正常的开机自检结束符号。此时说明自检正常完成，并已进入测量状态。

C. 开机自检正常结束后（液晶屏显示OL），即可进行测量。也可如右图所示用随机测试环检验一下。此时显示值应该与测试环上的标称值一致（5.1Ω）。因环境温度影响如显示为5.0Ω或5.2Ω都是正常的。

D. 短按（不超过3秒）HOLD按钮可以保持数据，此时HOLD符号显示，数据不在更新。如右图所示。再按HOLD按钮，则重新进入测量状态，同时HOLD符号消失

|  | E. 在开机的状态下，长按（超过3秒）POWER按钮，将显示MEM符号，仪表进入记忆状态，如左图所示。再短按（不超过3秒）POWER按钮，则退出记忆状态，且将液晶屏上的数据记忆到右上角所示的存储器中。此数据在关机后仍然保留。本仪表最大可记忆99个数据。 |
| --- | --- |

# Text boxes

E

D

B

A

C